Feuille de route — fin de la phase 1 des tests

muReport · Inès Benziane  —  du 23 au 30 octobre 2026

Objectif : terminer les tests de phase 1 du plan de tests (MuReport-plan-de-tests.xlsx) pour le 30 octobre, afin que les techniciens puissent utiliser muReport en usage pilote.

# 1. Où on en est (22 octobre au soir)

| Test | État | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| AUTO-001 | Fait, conforme | 231 cas sur les 3 briques, 225 réussis, 6 échecs attendus ; rapport et preuves dans doc/MuReport et resultats_tests/. |
| FONC-002, FONC-003 | Partiel | Comportement du code vérifié automatiquement ; reste l'essai sur un vrai examen corrompu et un vrai examen incomplet. |
| RES-004 | Partiel | Valeurs du rapport = valeurs du calcul, vérifié automatiquement ; reste la vérification sur le lot de 16 examens. |
| FONC-005 | Bloqué | La ré-identification n'existe pas encore : seule la date d'examen est vérifiable. |
| RES-001, RES-002, RES-003, RES-005 | À faire | Nécessitent le lot de référence et les résultats Matlab. |
| VAL-001, VAL-002b, VAL-004 | À faire | Nécessitent les techniciens et le médecin. |

# 2. Aujourd'hui (vendredi 23, télétravail)

Sans les DICOM du lot, tout se prépare sur l'examen CL2LD260112 : ses DICOM sont dans golden_tests/, ses ROI et tableaux Matlab sur N:.

| Tâche | Qui | Pour |
| --- | --- | --- |
| Chantier 1 : permettre à muReport d'accepter une segmentation extérieure (ROI Matlab) à la place de MuSeg-AI. | IB, relu par Claude | RES-001, RES-002 |
| Chantier 2 : écrire le script de comparaison muReport / Matlab (tableau des écarts). | IB, relu par Claude | RES-001, RES-002, NR-001 |
| Envoyer à l'administrateur PACS la demande d'un AE pour la station Prométhée (IP 192.168.4.81, port à convenir). | IB | Récupération du lot à distance |
| Si le temps le permet : vérifier les pathologies du lot dans les CR (#4_CR_2026). | IB | Représentativité du lot |

# 3. Ensuite (d'ici au 30 octobre)

| Tâche | Qui | Pour |
| --- | --- | --- |
| Réserver les 3 techniciens (mercredi ou jeudi). | IB | VAL-001, VAL-002b |
| Avec le responsable : fixer les tolérances FF et T2, reformuler FONC-005, décider de la date de VAL-004. | IB + resp. | RES-001, RES-002, FONC-005, VAL-004 |
| Récupérer les DICOM du lot avec run_process (au bureau, ou depuis la station une fois l'AE créé) ; ranger mappings.csv hors du dossier du lot. | IB | RES-001 à 005 |
| Passage 1 : muReport sur le lot avec MuSeg-AI, mêmes séries que Matlab, QC global ; corriger les inversions (global-swap) et les compter. | IB | RES-003, RES-004, FONC-005 |
| Passage 2 : muReport sur le lot avec la ROI Matlab (entrées identiques). | IB | RES-001, RES-002 |
| Comparer, fixer la tolérance à partir des cas extrêmes, consigner Pass / Fail par examen. | IB + resp. | RES-001, RES-002 |
| Vérifications visuelles : orientation, valeurs du PDF, ITK-SNAP sur 4 examens ; 2 runs du même examen. | IB | RES-003, RES-004, RES-005, DET-001 |
| Sauvegarder les résultats validés comme référence de non-régression. | IB | NR-001 |
| Trouver le cas « séquence absente », fabriquer le cas « corrompu », essais réels consignés. | IB | FONC-002, FONC-003 |
| Message clair quand une série est mal saisie ou qu'un dossier n'existe pas. | IB, relu par Claude | VAL-002b, VAL-002c |
| Sessions avec les techniciens. | IB + techs | VAL-001, VAL-002b |
| Reprise du rapport (palette de couleurs, mise en page, ajout de AB et BF_SH aux tableaux). | IB | Avant VAL-004 |
| Session avec le médecin, avec MuReport-regles-cliniques.docx. | IB + médecin | VAL-004 |

# 4. Décisions à prendre

| Décision | Pourquoi | Avec qui |
| --- | --- | --- |
| Tolérances FF et T2 (le « X » de RES-001 et RES-002) | Sans elles, la comparaison avec Matlab n'a pas de verdict. | Responsable |
| Segmentation de référence | Décidé : muReport acceptera la segmentation Matlab (comparaison à entrées identiques, voir section 4). | Fait (IB) |
| Reformulation de FONC-005 | L'identité du patient ne peut pas apparaître tant que la ré-identification n'existe pas : limiter le test à la date d'examen, ou le reporter. | Responsable |
| Date de VAL-004 | Le plan la fixe au 27/10. Si le rapport est repris après, le médecin aura validé une version périmée : déplacer VAL-004 après la reprise, ou ne faire valider maintenant que le contenu (valeurs, phrases, règles). | Responsable, médecin |

# 5. Comparaison avec Matlab : ce qu'il faut savoir

Pour séparer les sources d'écart, comparer en deux temps :

Même ROI des deux côtés (celle de Matlab) : l'écart mesure uniquement la reconstruction (mutools contre Matlab). C'est la condition posée par le plan pour RES-001 et RES-002.

ROI de muReport (MuSeg-AI) : l'écart mesure le pipeline complet, segmentation comprise.

Ce que contient chaque examen Matlab (vu sur N:) :

deux segmentations par segment : ROI_DIXON_* (grille Dixon) et ROI_T2_* (grille T2), au format Analyze (roi.img / roi.hdr), avec labels au format ITK-SNAP et géométrie dans vol.mhd ;

FF Dixon (mean_roi_fat_ratio.txt) : par groupes seulement (jambes EXT, FIB, TRIC ; cuisses QUAD, HSTR) ;

FF recalée sur la grille T2 et T2 (mean_roi_fat_ratio_reg_t2_map.txt, estimated_T2.txt) : par muscle ;

valeurs par coupe : moyenne à pondérer par le nombre de pixels ; T2 avec et sans correction B1 (comparer « sans B1 ») ;

résultats Matlab = résultats après correction des inversions eau/graisse par les techniciens.

Correspondance des muscles :

avec la ROI Matlab dans muReport (passage 2), les noms sont ceux de Matlab : comparaison muscle à muscle directe ;

avec MuSeg-AI (passage 1) : jambes, DLPC (un bloc) correspond à TP + FLEX_HL + FLEX_DI côté Matlab ; POP absent de la ROI T2 Matlab ; cuisses, AB et BF_SH absents de la ROI T2 Matlab. On compare les muscles communs, et la FF Dixon par groupes.

# 6. Répartition du travail

Inès : décisions, données (lot, Matlab), essais réels, sessions techniciens et médecin, et le code formateur : script de comparaison, segmentation externe, messages d'erreur clairs.

Claude : relecture du code, travail mécanique (tests automatisés, mise à jour du plan, du journal et des documents), aide à l'interprétation des écarts.

# 7. Après le 30 octobre (phase 2)

dicom : corriger l'option --anonymize (incident de gravité élevée) et tester les transferts avec un faux PACS.

dicom : rendre configurable la liste des séquences de run_process (BIOMARKERS écrite en dur aujourd'hui).

Cycle QC réel (pause, reprise, résultat) et refonte du QC (FONC-004).

Équivalence T2 / mutools, dès qu'une référence existe.

Ré-identification, puis FONC-005 complet.

Questions au médecin : phrase T2 « normale limite », AB et BF_SH, borne de 70 ms.